购置需求

多通道电化学工作站

一、应用背景

电化学工作站的功能是通过仪器主机和计算机软件来实现。恒电位仪可以精确控制电化学体系中研究电极的电位或电流，从而实现线扫伏安、循环伏安、脉冲伏安、极化曲线、交流阻抗等多种电化学测试技术和方法。多通道电化学工作站可以同时完成多个通道的测试，使用效率增大了很多倍，可以提高我们在研项目的科研效率，节约了我们大量的科研时间和经费。目前及将来一段时间里，我们需要利用多通道电化学仪器开展的研究工作主要包括（但不仅限于）以下这些类型：电池材料的电化学性能分析，成本电池的交流阻抗等电化学性能分析，电池的充放电性能研究等 。

二、基本配置

2.1 至少8个测试通道，每个通道都具有直流和交流测试功能

2.2 电极线

2.3 电源线

2.4 模拟电化学池

2.5 测试软件

2.6 接地线

三、主要性能指标

3.1 多通道工作站至少包含8个独立测试通道，其中每个通道都可以做直流及交流阻抗测试。

3.2 多个通道可以同步进行测试，最好也可以分拆异地工作。

3.3 每个通道都具有浮地功能，各个通道之间绝对绝缘，互相不干扰。

3.4 最大电流：≥2 A（至少5个通道）。

3.5 最大应用电位：≥10 V。

3.6 槽电压：≥ 15 V。

3.7 EIS测量频率范围：至少为10 μHz –1 MHz。

3.8 软件包含能源测试专用软件包、噪声测试软件包、电化学拉曼光谱联用测试软件包等，无限次授权，分析软件可以脱机使用。

谈判报价须知

一、合同主要条款

1）报价及交货方式：

清华大学深圳研究生院实验室交货，国外合同报价为免税人民币价格。

2）付款方式：

80%签订合同后预付，到货验收合格后20%；

3）交货日期：

合同签订后50个工作日。

4）质保期

质保期一年

二、其它配置

1）根据购置需求配备仪器设备必需的随机附件、易损件及备件、设备操作和维修的专用工具。将以上附件、备件（包括操作工具）、易损件等列出清单，单独报价，并计入总价。

2）除基本配置要求外，各公司还可以根据学校的研究背景及公司的产品特点配置相应的功能模块，单独报价，提供参考，不计入总价。

三、基本服务要求

1）安装、调试、检验、培训及技术服务费用分项报价并计入总价。

2）提供仪器使用说明书、操作手册、维修手册、工作软件说明书等技术资料。

3）工程师到仪器用户现场安装、调试仪器，要求按照购置需求要求进行验收。以上服务的费用已计入总价，不另行收费。

4）在用户现场对用户的仪器操作、维修和电气人员免费进行技术培训。培训内容包括仪器的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间均不少于1个工作日。验收合格后一个月，再在用户现场进行第2次提高培训。

5）质保期内，对使用单位的任何问题能保障4小时内电话响应，卖方接到买方故障信息后24小时内（第二个工作日）到达用户现场，排除故障，免费更换损坏零件。质保期内，软件免费更新、升级。

6）仪器质保期满后，卖方应对仪器提供终生服务，并且提供广泛而优惠的技术支持和备件成本价格供应。

四、供应商谈判时应提交的文件，均需加盖公章：

1）公司情况说明：公司资质方面的材料复印件、营业执照及税务登记证副本复印件（若提供的营业执照为三证合一，则税务登记证可不单独提供）、法人资格证书复印件及身份证明、授权代表证明文件、近3年同类业绩等

2）价格表：一览表及分项价格表

3）技术需求、商务需求响应表

4）产品授权文件以及产品售后质量保证与技术服务保证的销售和技术服务证明

5）项目组织及实施方案

6 ）售后服务措施及承诺

7）供应商认为需加以说明的其他内容

8 ）企业近三年无不良记录证明，由供应商营业执照住所地的检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》。告知函自出具之日起2个月内有效，有效期到期日应在本公告之后